## ZADANIE NR 3

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Spektrometr masowy – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrometr masowy pułapkowy sprzężony z chromatografem gazowym |
|  | zakres badanego m/z do 900 Da | Tak |  |
|  | szybkość skanowania 5555 amu/sec | Tak |  |
|  | pułapka jonowa 3D | Tak |  |
|  | jonizacja elektronami (EI) oraz chemiczna (CI) w obu polaryzacjach (NCI, PCI) | Tak |  |
|  | możliwość wielokrotnej fragmentacji, minimum MS5 | Tak |  |
|  | gaz kolizyjny hel | Tak |  |
|  | kontrola wprowadzenia gazu kolizyjnego | Tak |  |
|  | możliwość jonizacji z użyciem odpowiednio dobranego impulsu elektrycznego po uprzednim schłodzeniu wybranego jonu w środowisku gazu kolizyjnego (PQD) | Tak |  |
|  | możliwość automatyzacji doboru energii kolizyjnej (ACE) | Tak |  |
|  | czułość przy jonizacji EI nie gorsza niż 100:1 jako S/N piku o masie 272 dla 1 pg oktafluoronaftalenu | Tak |  |
|  | czułość przy jonizacji NCI nie gorsza niż 1000:1 jako S/N piku o masie 362 dla 1 pg dekafluorobenzofenonu przy metanie jako gazie reakcyjnym | Tak |  |
|  | czułość przy jonizacji PCI nie gorsza niż 100:1 jako S/N piku o masie 363 dla 100 pg dekafluorobenzofenonu przy metanie jako gazie reakcyjnym | Tak |  |
|  | biblioteka NIST | Tak |  |
|  | biblioteka widm pestycydów, w tym widm MS/MS | Tak |  |
|  | piec chromatografu pracujący w zakresie temperatur od kilku stopni pow. temp. otoczenia do 450 °C | Tak |  |
|  | temperatura programowana w minimalnych inkremetach nie wyższych niż 1 °C | Tak |  |
|  | nie mniej niż 7 ramp temperaturowych i 8 plateau w piecu chromatograficznym | Tak |  |
|  | maksymalna szybkość grzania i chłodzenia nie mniej niż 120 °C/min | Tak |  |
|  | dozownik z programowaną temperaturą (PTV), działający w zakresie temperatur od 50 do 400 °C programowanie w nie mniej niż 3 rampach temperaturowych i 4 plateau wyposażony w zawór typu „backflush” | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | odpowiednio skonfigurowany komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie systemem analizę jakościową i ilościową archiwizację danych i metod przeglądanie i tworzenie bibliotek w formacie biblioteki NIST | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Dodatkowy, pomocniczy piec chromatograficzny z dwoma torami analitycznymi: piec chromatografu pracujący w zakresie temperatur od kilku stopni pow. temp. otoczenia do 450 °C temperatura programowana w minimalnych inkremetach nie wyższych niż 1 °C | Tak Tak Tak |  |
|  | nie mniej niż 7 ramp temperaturowych i 8 plateau w piecu chromatograficznym | Tak |  |
|  | maksymalna szybkość grzania i chłodzenia nie mniej niż 120 °C/min | Tak |  |
|  | tor analityczny z dozownikiem z podziałem strumienia (Split/Splitless) i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym FID | Tak |  |
|  | dozownik z podziałem strumienia, działający w zakresie temperatur od 50 do 400 °C, ustawianą w minimalnych inkrementach nie większych niż 1 °C | Tak |  |
|  | czułość detektora FID nie gorsza niż 2 pgC/sek | Tak |  |
|  | liniowość detekcji detektora FID nie gorsza niż 107 | Tak |  |
|  | szybkość detektora FID nie gorsza niż 300 Hz | Tak |  |
|  | tor analityczny z dozownikiem z programowalną temperaturą (PTV) i detektorem wychwytu elektronów (ECD) | Tak |  |
|  | dozownik PTV, działający w zakresie temperatur od 50 do 400 °C, programowanie w nie mniej niż 3 rampach temperaturowych i 4 plateau, wyposażony w zawór typu „backflush” | Tak |  |
|  | limit detekcji detektora ECD nie gorsza niż 10 fg Lindanu | Tak |  |
|  | liniowość detektora ECD nie gorsza niż 104 | Tak |  |
|  | źródło elektronów w detektorze ECD: 63Ni | Tak |  |
|  | wbudowany w elektronikę chromatografu program umożliwiający automatyczną kalibrację układu działająca na zasadzie pomiaru pneumatycznych oporów kolumny zapewniający powtarzalność czasów retencji (np. po wymianie kolumny) | Tak |  |
|  | automatyczny test szczelności | Tak |  |
|  | Elementy wyposażenia: generator gazów dostarczający wodór, powietrze, azot w ilościach odpowiednio 200, 3000 i 800 ml/min odpowiednio czystych dla pracy z oferowanymi aparatami | Tak Tak |  |
|  | oddzielny komputer wraz z zainstalowanym oprogramowaniem chromatograficznym dla sterowania dodatkowym, pomocniczym piecem chromatograficznym z dwoma torami analitycznymi, umożliwiającym analizę i interpretację danych | Tak |  |
|  | automatyczny podajnik próbek (autosampler) zdolny obsłużyć oba piece chromatograficzne z różnymi metodami nastrzyku | Tak |  |
|  | tryby nastrzyku powyższego autosamplera: próbki ciekłe, nastrzyki par (tzw. head-space), a także SPME | Tak |  |
|  | powyższy autosampler powinien posiadać minimum 150 pozycji na fiolki dla nastrzyków ciekłych oraz minimum 50 pozycji na fiolki dla nastrzyków wymagających inkubacji (head-space, SPME) | Tak |  |
|  | zestaw do ekstrakcji z fazy stałej pod próżnią na minimum 12 kolumienek wraz z pompą próżniową oraz z pokrywą suszącą strumieniem gazu obojętnego | Tak |  |
|  | zestaw do derywatyzacji próbek składający się z bloku grzejnego z mieszadłem magnetycznym, wsadów aluminiowych, ewaporatora strumieniem gazu obojętnego | Tak |  |
|  | zestaw akcesoriów do powyższego aparatu do derywatyzacji; czyli 3 wkłady aluminiowe na fiolki reakcyjne o objętości 3 lub 5 ml 2 wkłady aluminiowe na 3,5 ml fiolki płaskodenne 1 wkład aluminiowy na fiolki reakcyjne 10 ml 24 fiolki reakcyjne niebarwione 3 ml 12 fiolek reakcyjnych niebarwionych 5 ml 36 fiolek reakcyjnych ze szkła oranżowego 24 fiolki płaskodenne niebarwione 3,5 ml 12 fiolek reakcyjnych 10 ml niebarwionych 12 mieszadełek magnetycznych do oferowanych fiolek reakcyjnych | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | trzy kolumny kapilarne do układu GC/MS, dowolnie wybrane przez Zamawiającego z katalogu trzy dodatkowe filamenty źródła. | Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty instalacji i uruchomienia | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy