## ZADANIE NR 4

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: System do chromatografii cieczowej HPLC z detektorem UV-Vis DAD, fluoroscencyjnym. i Corona CAD – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Wymaga się, aby system do szybkiej chromatografii cieczowej był fabrycznie nowy, - kompletny i gotowy do pracy, - posiadał modułową budowę i sterowany był poprzez komputer i oprogramowanie. | Tak Tak Tak |  |
|  | Wymagania dla pompy dwutłokowej: (1 szt.) możliwość tworzenia gradientu czterokładnikowego formowanie gradientu po stronie niskiego ciśnienia kontrolowana szybkość przepływu eluentu w zakresie od 0.001 do 10 ml/min z krokiem 0.001ml/min ciśnienie maksymalne w całym zakresie przepłyu: minimum 50 MPa precyzja przepływu < 0.05% RSD zakres tworzenia gradientu od 0 do 100 % dokładność tworzenia gradientu – równa lub lepsza niż ± 0,5 % pełna kontrola z poziomu oprogramowania oraz sterowanie ręczne wbudowane funkcje walidacyjne automatyczne przemywanie tłoków w standardzie czterokanałowy system odgazowania próżniowego on-line wbudowany w pompę | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | - Podstawka pod rozpuszczalniki zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu. - wraz z butelkami (4 butelki 1L) i podłączeniami. (1 szt.) | Tak Tak |  |
|  | Wymagania dla autosamplera (1 szt.) cykl nastrzyku autosamplera wraz z przemyciem igły do 15 sekund zakres ciśnień roboczych do 1000 bar zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,01μl do 100 μl bez zmiany pętli i strzykawki precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,3% RSD dla nastrzyku 5 µl pojemnik na 100 fiolek o obj. 2ml oraz opcjonalnie do wyboru 7 rodzajów płytek na: 5 fiolek po 10 mL, 22 po 4 mL, 40 po 1.8 mL (2 ml) a także płytki 96 oraz 384 dołkowe typu well plates oraz deep well plater. termostatowana komora próbek w zakresie: +4 do +45 deg. C (do 22°C poniżej temp. otoczenia) pełna kontrola z poziomu oprogramowania możliwość wielokrotnego powtórzenia nastrzyku z jednej fiolki carryover <0.005% wbudowane funkcje walidacyjne pełna kontrola z poziomu oprogramowania oraz sterowanie ręczne | Tak Tak Tak Ta Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Wymagania dla termostatu do kolumn (1 szt.) pojemność do 6 kolumn o długości do 30 cm z jednym dwupozycyjnym zaworem 6-portowym do przełączania pomiędzy kolumnami termostatowanie kolumn w zakresie +5 do +70 °C, stabilność temperatury +/-0,1 °C precyzja ustawienia temperatury +/-0,1 °C dokładność temperatury: ±0.5 °C wbudowane funkcje walidacyjne pełna kontrola z poziomu oprogramowania oraz sterowanie ręczne możliwość ustawienia gradientu temperaturowego prekondycjoner eluentu | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Wymagania dla detektora wyładowań koronowych (1 szt) aerozol wyładowań koronowych nebulizacja w temperaturze otoczenia odpowiedź detektora niezależna od budowy chemicznej zakres przepływu fazy ruchomej: do 2 ml/min gaz: azot lub inny gaz obojętny ciśnienie gazu 2.4 bara czułość – poniżej 10 ng zakres sygnału 1 pA do 470 pA możliwość oznaczeń ilościowych w szerokim zakresie stężeń możliwość pracy w gradiencie | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Wymagania dla detektora UV-Vis DAD (1 szt.) zakres długości fali: 190-800 nm ilość elementów światłoczułych: 1024 dwie lampy zapewniające odpowiednią energię światła w całym zakresie długości fali dokładność długości fali: ±1.0 nm automatyczna kalibracja liniami D2 weryfikacja za pomocą wbudowanego filtra z tlenku holmu szum: <±8 × 10–6AU, przy 254nm dryft: <5×10–4 AU/h celka przepływowa, długość drogi optycznej do maksymalnie 10nm, objętość do maksymalnie 13 μl wbudowane funkcje walidacyjne | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Wymagania dla detektora fluoroscencyjnego (1 szt.) źródło światła – błyskowa lampa ksenonowa zakres wzbudzenia min. 200-630 nm zakres emisji: min. 265-650 nm szerokość spektralna maksymalnie 20 nm dla wzbudzenia i emisji dokładność nastawy długości fali ±2 nm powtarzalność nastawy długości fali ± 0.2 nm objętość celki max. 8 μl max. ciśnienie 20 bar czułość: stosunek sygnału do szumów >550 ASTM; >2100 dla linii Ramana dla wody częstotliwość zbierania danych do 100 Hz dla jednej długości fali ilość kanałów: min. 4 dla wzbudzenia i emisji możliwość skanowania widma emisji i wzbudzenia | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Oprogramowanie chromatograficzne (1 szt.) - typu klient/serwer sterowanie pracą, zbieranie, analiza, przechowywanie i przetwarzania danych dla systemu HPLC możliwość pracy w sieci oprogramowanie umożliwiające kontrolę, zbieranie danych i obróbkę danych HPLC/GC innych producentów możliwość tworzenia archiwizacji wyników | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Wymagania dla generatora azotu wraz z kompresorem (1szt.) Czystość gazu >98% Przepływ do min. 4l/min Ciśnienie na wyjściu min. 5 bar | Tak Tak Tak |  |
|  | Minimalne wymagania dla zestawu komputerowego (1 szt.) nie gorszy niż PC Pentium Intel Core 2 Duo, 2 GB RAM, HDD 320 GB, napędy CD/DVD-RW z nagrywarką, odpowiednim oprogramowaniem systemowym, monitor LCD 19’ drukarka laserowa kolorowa typu HP | Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy od daty instalacji i uruchomienia | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy