Część 2

Aparatura i drobny sprzęt laboratoryjny stanowiący doposażenie istniejących laboratoriów : genetycznego i badań biologii ryb wykorzystywanych w pracach projektu.

A. Małe wytrząsarki Vortex- 2 sztuki

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | max obciążenie [kg] - 0,5 |  |
| 2. | prędkość [rpm] - 2.500 |  |
| 3. | amplituda wychylenia [mm] - 4,0 |  |
| 4. | tryb pracy - 1 – 999 min / praca ciągła |  |
| 5. | zasilanie [V, Hz] - 230, 50 |  |
| 6. | klasa ochronności IP - 21 |  |
| 7. | moc (wejście/wyjście/ogólna) [W] - 58 / 10 / 60 |  |
| 8. | dopuszczalna temp. otoczenia [°C] - 5 – 40 |  |
| 9. | dopuszczalna wilgotność [%] - 80 |  |
| 10. | wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.) [mm] - 127 x 136 x 149 |  |
| 11. | ciężar [kg] -4,5 |  |
| 12. | duża stabilność nawet podczas wytrząsania na najwyższych obrotach dzięki zastosowaniu trwałej obudowy i silikonowych nóżek |  |
| 13. | funkcja uruchamiania pod wpływem nacisku |  |
| 14 | łatwa wymiana nasadek |  |
| 15. | specjalny uchwyt (VG 3.36) do wytrząsanie kolb okrągłodennych i Erlenmeyera |  |
| 16. | zastosowanie wentylacji zapobiegającej przegrzaniu silnika |  |
| 17. | nasadka standardowa na probówki i małe naczynia do średnicy 50 mm |  |
| 18. | 10 - częściowy zestaw nasadek i wkładów na różne naczynia laboratoryjne |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |

B. Thermomixer komfort (zapewnia idealny rozkład temperatur w probówce).

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | zakres termostatowania: od 13°C poniżej temperatury pokojowej do 99°C |  |
| 2. | dokładność lepsza od 0,5(C (w zakresie 20 – 45(C), |  |
| 3. | szybkość ogrzewania ok. 5 (C / min, |  |
| 4. | szybkość schładzania ok. 2 – 3 (C / min w zakresie RT – 99 (C, 0,5 – 1 (C / min poniżej RT |  |
| 5. | szybkość mieszania 300 – 1500/min |  |
| 6. | suw mieszania 3 mm, |  |
| 7. | czas programowany w zakresie 1 min – 99:59 h, z możliwością ustawienia pracy ciągłej |  |
| 8. | 2 tryby pracy: time i temp – czasomierz włącza się w momencie odpowiednio: startu programu / osiągnięcia zaprogramowanej temperatury |  |
| 9. | mieszanie z przerwami |  |
| 10. | funkcja Short Mix |  |
| 11. | automatyczne rozpoznanie bloku i maksymalnych dla niego obrotów |  |
| 12. | ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów |  |
| 13. | Termoblok na płytki MTP / DWP wraz z pokrywą |  |
| 14. | Adapter do ww. termobloku na płytki PCR 96 / probówki PCR 0,2 ml |  |
| 15. | interfejs RS 232, |  |
| 16. | Termoblok na 24 probówki 1,5 ml |  |
| 17. | Termoblok na 24 probówki 2,0 ml |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |

C. Wysokoobrotowa wirówka laboratoryjna (stołowa)

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | sterowana mikroprocesorowo, z wyświetlaczem cyfrowym (bez rotora): |  |
|  | obroty ustawiane płynnie 500 – 17.500 rpm (maksymalnie 30.130 x g) |  |
|  | możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub rpm. |  |
|  | wyłącznik czasowy 30 s - 99 min |  |
|  | funkcja krótkiego wirowania z nastawną prędkością |  |
|  | silnik indukcyjny - bezszczotkowy, cichy, nie wymaga konserwacji, bardzo trwały |  |
|  | czas rozpędzania do / hamowania z prędkości maksymalnej < 25 s |  |
|  | klawiatura membranowa |  |
|  | możliwość wprowadzenia 50 programów wirówania |  |
|  | otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania, |  |
|  | sprzęt spełnia wymogi: ISO 9001, CE. |  |
|  | Rotor stałokątowy wysokoobrotowy F-45-24-11-HS 24 miejsca dla probówek 1,5/2,0 ml, kąt 45°, maks. WPO 30.130 x g, pokrywa aluminiowa, autoklawowalny w całości (121(C, 20 minut) |  |
|  | Rotor stałokątowy F-35-6-38 6 miejsc dla probówek Falcon 15 ml / 50 ml maks. WPO 7.197 x g, pokrywa aluminiowa, autoklawowalny w całości (121(C, 20 minut). |  |
|  | Adaptery do probówek Falcon 15 ml - zestaw 2 szt. |  |
|  | Adaptery do probówek Falcon 50 ml - zestaw 2 szt. |  |
|  | Rotor wychylnokątny do płytek A-2-MTP: 2 zawieszenia do płytek MTP / PCR 96 maks. WPO 2.204 x g, autoklawowalny w całości (121(C, 20 minut). |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |

D. Thermomixer compact (zapewnia idealny rozkład temperatur w probówce).

Rok produkcji ............... Producent.............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | Wymagany zakres termostatowania: 4 OC powyżej temperatury pokojowej do 99 0 C |  |
| 2. | szybkość mieszania 300 – 1400/min |  |
| 3. | dokładność 1(C (w zakresie 20 – 45(C) |  |
| 4. | suw mieszania 3 mm |  |
| 5. | Wymagany ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów |  |
| 6. | szybkość podgrzewania ok. 5 O C/min |  |
| 7. | blok na 24 probówki 1,5 ml |  |
| 8. | funkcja Short Mix |  |
| 9. | instrukcja obsługi |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |

E. Termocykler Mastercycler gradient do pracy w technice PCR X - 2 sztuki

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
|  | uniwersalny blok ze stopu metalu szlachetnego pokryty powłoką zabezpieczającą przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem. Standardowy blok przystosowany jest do pracy przy pomocy probówek: 96 x 0,2 ml, 77 x 0,5 ml i do płytki 8 x 12 miejsc (uniwersalny blok), |  |
|  | wymagana funkcja gradient o stałej szybkości dojścia do temperatury zadanej, umożliwiająca zróżnicowanie temperatur rzędami w bloku w zakresie 1 – 20 O C dla wygodnej optymalizacji wszystkich temperatur (aniling,elongacja i denaturacja) |  |
|  | możliwość zastosowania adaptera do PCR in situ |  |
|  | wymagany zakres zmian temperatur bloku: 4 – 99 O C, stabilność temperatury w bloku 0,2 O C po 15 sekundach, kalibracja zgodna ze standardami: PTB, NIST |  |
|  | szybkość zmian temperatury: grzania powyżej 3 O C/s, chłodzenie powyżej 2 O C (dzięki zastosowaniu chłodzących i grzejących elementów w technologii Peltiera) |  |
|  | czas nastawny 0,1 – 9:59:59 s |  |
|  | docisk pokrywy po jej nagrzaniu, co zapobiega powstawaniu produktów niespecyficznych |  |
|  | wymagana dociskowa pokrywa ogrzewana z programowaniem od temperatury pokojowej (25 O C) do 110 O C z gwarancją skuteczności jej docisku |  |
|  | duży (8-linii) czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny podświetlany |  |
|  | Najnowocześniejsze oprogramowanie z programowanym: „auto re-startem”, funkcją hold (stała temperatura), pauzą, programowanym utrzymywaniem 4(C po zakończeniu reakcji, programowanym wygrzewaniem pokrywy, sterowania temperaturą bloku lub z poprawką na temperaturę w probówce, możliwość programowania objętości mieszaniny reakcyjnej i dostosowywania szybkości zmian temperatury do tej objętości, możliwościami wydłużania/skracania czasu reakcji (czas increment) lub podwyższania/obniżania temperatury (temperatura increment) przy wzroście lepkości mieszaniny reakcyjnej, możliwością łączenia podprogramów, automatyczna kalibracja (z systemem walidacji), programowania szybkości zmian temperatury (ramping temperatury w każdym etapie), automatycznie pokazuje czas przerwy w razie przerwy w zasilaniu, oprogramowanie pokazuje czas do zakończenia reakcji i godzinę zakończenia reakcji, informacje o realizacji programu (krok, program, cykl, temperatura itd.), funkcja inkubacji |  |
|  | pamięć 100 programów (99 cykli każdy) |  |
|  | wymagana karta pamięci do zapamiętywania i przenoszenia ok. 10 programów między Mastercyclerasmi |  |
|  | wymagana licencja i autoryzacja do PCR powinna być dostarczana razem z aparatem, producent powinien posiadać ISO 9001 |  |
|  | wymagane wyjście RS 232 do komputera (również do programu Windows) i drukarki (dokumentacja wyników reakcji, wydruk i przesyłanie programów) |  |
|  | małe wymiary 26 x 41 x 27 cm, cicha praca |  |
|  | możliwość dokupienia oprogramowania CycleManager umożliwiającego sterowanie z komputera do maks. 16 termocyklerów i zbieranie protokołów z tych aparatów |  |
|  | W zestawie: aparat Mastercycler gradient, karta pamięci, kabel zasilający, bezpieczniki zapasowe, opakowanie probówek 0,2 i 0,5 ml, instrukcje obsługi |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |

F. Drobny sprzęt laboratoryjny stanowiący doposażenie istniejącego laboratorium do badań genetycznych oraz do badań biologii ryb:

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | jednostki lub wielkość opakowania | ilość | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | Pipeta 8-kanałowa zakres: 10-100 μl autoklawowana w całości, wraz z opakowaniem 96 szt. ep TIPS oraz rezerwuarem do odczynników | Szt. | 2 |  |
| 2. | Pipeta 8-kanałowa zakres: 0,5-10 μl autoklawowana w całości, wraz z opakowaniem 96 szt. ep TIPS oraz rezerwuarem do odczynników | Szt. | 2 |  |
| 3. | Zestaw pipet, zawierający: 3 pipety zmiennopojemnościowe: 0,5-10 μl, 10-100 μl i 100-1000 μl z możliwością autoklawowania całych pipet; 3 opakowania po 96 szt. odpowiednich ep TIPS | zestaw | 5 |  |
| 4 | Pipety 0,1–2,5 μl, 2-20 μl (przycisk funkcyjny żółty), 20-200 μl, 500-5000 μl z możliwością autoklawowania całych pipet; wraz z 4 opakowaniami (do każdej po jednej) po 96 szt. epTIPS, 3 lata gwarancji | Szt./ po dwie z każdego rodzaju | 8 |  |
| 5 | uchwyty do pipet (pasujące do dostarczanych pipet) przyklejane do ściany | Szt. | 6 |  |
| 6 | statywy (karuzelowe) na 6 pipet pasujące do dostarczanych pipet | Szt. | 3 |  |
| 7 | Końcówki do pipet epTIPS Set 0,1 – 10 µl , | w zestawie 1 pudełko autoklawowalne zawierające 96 szt. końcówek oraz 5 wymiennych racków po 96 szt. końcówek każdy | 2 |  |
| 8 | Końcówki do pipet epTIPS Reloads 0,1 – 10 µl | Komplet 10 wymiennnych racków po 96 sztuk końcówek każdy | 30 |  |
| 9 | Końcówki do pipet epTIPS Set 0,1 – 20 µl | w zestawie 1 pudełko autoklawowalne zawierające 96 szt. końcówek oraz 5 wymiennych racków po 96 szt. końcówek każdy | 2 |  |
| 10 | Końcówki do pipet epTIPS Reloads 0,1 – 20 µl | Komplet 10 wymiennych racków po 96 sztuk końcówek każdy | 20 |  |
| 11 | Końcówki do pipet epTIPS Set 0,5 – 20 µl L | w zestawie 1 pudełko autoklawowalne zawierające 96 szt. końcówek oraz 5 wymiennych racków po 96 szt. końcówek każdy | 2 |  |
| 12 | Końcówki do pipet epTIPS Reloads 0,5 – 20 µl L | Komplet 10 wymiennych racków po 96 sztuk końcówek każdy | 10 |  |
| 13 | Końcówki do pipet epTIPS Set 2 – 200 µl | w zestawie 1 pudełko autoklawowalne zawierające 96 szt. końcówek oraz 5 wymiennych racków po 96 szt. końcówek każdy | 2 |  |
| 14. | Końcówki do pipet epTIPS Reloads 2 – 200 µl | Komplet 10 wymiennych racków po 96 sztuk końcówek każdy | 10 |  |
| 15 | Końcówki do pipet epTIPS Reloads 50 – 1000 µl | Komplet 10 wymiennych racków po 96 sztuk końcówek każdy | 10 |  |
| 16. | Końcówki do pipet epTIPS Set 50 – 1000 µl | w zestawie 1 pudełko autoklawowalne zawierające 96 szt. końcówek oraz 5 wymiennych racków po 96 szt. końcówek każdy | 2 |  |
| 17 | Pipety przeznaczone do substancji o zwiększonej gęstości i lepkości automatyczne wielomiarowe, z możliwością autoklawowania model M100, zakres10-100 μl + komplet specjalnych z tłokiem CP 100 | Sztuka + zestaw końcówek specjalnych | 2 |  |
| 18 | Pipety przeznaczone do substancji o zwiększonej gęstości i lepkości automatyczne wielomiarowe, z możliwością autoklawowania model M 1000, zakres 100-1000μl .+ komplet specjalnych z tłokiem CP 1000 | Sztuka + zestaw końcówek specjalnych | 2 |  |
|  | Pipety z możliwością autoklawowania pipety o regulowanej objętości: - 1-5 ml, + zestaw końcówek | Sztuka + w zestawie 1 pudełko autoklawowalne zawierające 96 szt. końcówek | 2 |  |
|  | Pipety z możliwością autoklawowania - 1-10 ml + zestaw końcówek | Sztuka + w zestawie 1 pudełko autoklawowalne zawierające 96 szt. końcówek | 2 |  |
|  | Pipety z możliwością autoklawowania - 2-20 μl + zestaw końcówek | Sztuka + w zestawie 1 pudełko autoklawowalne zawierające 96 szt. końcówek | 2 |  |
| 14. | Kuwety Eppendorfa do aparatu Biophotometer- typu Uvette 220-1600 nm, 80 original Eppendorf, poj. 50-2000 µl RNase-/DNA-/Protein-free | Zestaw 80 szt., pakowanych indywidualnie | 6 |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesiące (dotyczy pipet) |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |

G. Zestaw czterech pipet automatycznych jednokanałowych o różnej pojemności wraz z statywem karuzelowym, sześciomiejscowym (pasującymi do pipet typu Eppendorf) wraz z końcówkami do pipet, stanowiące doposażenie zestawu do prac terenowych w istniejącym laboratorium badań genetycznych wykorzystywanym w pracach laboratoryjnych i terenowych projektu.

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | Pipety automatyczne jednokanałowe - o zmiennej objętości - z osobnym przyciskiem do zrzucania końcówek - możliwość autoklawowania całej pipety | 11 305 brutto, 10 316 netto |
| 2. | pojemność: 0,1 – 2,5 μl 1 sztuki 2 – 20 μl 1 sztuki 20 – 200 μl 1 sztuki 1 – 10 ml 1 sztuki |  |
| 3. | Wymagane minimalne parametry jakościowe pipet Model Objętość w μl Niedokładność metody Nieprecyzyjność 0,1 –2,5 μl 0,2 ± 2,0% ≤ 6,0 % 2,5 ±1,4 % ≤ 0,7 % 2 – 20 μl 2 ± 5,0 % ≤ 1,5 % 20 ± 1,0 % ≤ 0,3 % 20- 200 μl 20 ± 2,5 % ≤ 0,7 % 200 ± 0,6 % ≤ 0,2 % 1 – 10 ml 1 ± 3,0% ≤0,6 % 10 ± 0,6 % ≤0,15 % |  |
| 4 | Statywy do pipet automatycznych pasujące do pipet typu Eppendorf: karuzelowe 6 miejscowe - 1 sztuki |  |
| 5 | Komplety końcówek typu Eppendorf do pipet automatycznych jednokanałowych Pojemność: - 0,1 - 10μl (2 op/ 1000szt) - 20 – 200 μl (2 op/ 1000szt) - 1 – 10 ml (2 op/ 200szt) |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 30 |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax) |  |