Część 9

System uzdatniania wody o wydajności 5 litrów/h stanowiący doposażenie istniejących laboratoriów: genetycznego i badań biologii ryb wykorzystywanych w pracach laboratoryjnych i terenowych projektu.  -2 sztuki

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego i drugiego stopnia czystości |  |
| 2. | Wydajność 5 l/h |  |
| 4. | Wydajność niezależna od wahań ciśnienia wody |  |
| 5. | System kontrolno-pomiarowy |  |
| 6. | Wyświetlacz LCD wskazujący temperaturę i parametry wody |  |
| 7. | Zbiornik na oczyszczoną wodę- minimum 10 l |  |
| 8. | urządzenie działa na zasadzie odwróconej osmozy |  |
| 9. | oczyszczanie wody odbywa się poprzez: - filtrację na filtrze osadowym - filtrację na filtrze węglowym - odwróconą osmozę - demineralizację na mieszanym złożu jonowymiennym |  |
| 10. | łatwa wymiana filtrów bez zdejmowania obudowy |  |
| 11. | system montowany na ścianie |  |
| 12. | wydajność 5 litrów/h |  |
| 13. | parametry wody oczyszczonej: - Na+, SO42-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, PO43- < 0.5 ppb - Fe, Zn, Cu, Ce, Mn < 0.1 ppb - przewodnictwo: 0.055 µS/cm |  |
| 14. | urządzenie zasilane wodą z sieci |  |
| 15. | wydajność systemu niezależna od wahań ciśnienia wody zasilającej, nawet przy ciśnieniu poniżej 0,7 bara |  |
| 16. | urządzenia wyposażone w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy |  |
| 17. | wbudowany konduktometr sygnalizujący jakość wody wyjściowej (przewodnictwo) |  |
| 18. | wbudowany czujnik temperatury wyświetlający temperaturę wody wyjściowej |  |
| 20. | wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę i przewodnictwo wody wyjściowej |  |
| 21. | rozmiary: ok. 500x200x500 cm |  |
| 22. | waga: max 15 kg |  |
| 23 | Urządzenie wyposażone w komplet zapasowych filtrów |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |