## ZADANIE NR 1

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Automatyczny analizator aminokwasów – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone ma być do oznaczania składu aminokwasowego różnego typu próbek biologicznych (wolnych aminokwasów oraz składu aminokwasowego białek po ich hydrolizie). | Tak |  |
|  | Zasada działania: rozdział chromatograficzny (faza ruchoma - ciecz, przepływ wymuszony, ciśnieniowy), po elucji frakcji - derywatyzacja ninhydryną, detekcja – kolorymetryczna (fotometryczna); analiza automatyczna. | Tak |  |
|  | Czułość nie gorsza niż: 100 pmol | Tak |  |
|  | Powtarzalność przy 10 nmol: lepsza niż 5 % | Tak |  |
|  | Ustawienie temperatury reaktora: w zakresie nie węższym niż 50-150ºC | Tak |  |
|  | Wymagane sterowanie analizatorem (minimum): z komputera klasy PC lub z wbudowanego panelu sterującego | Tak |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do analizatora (sterowanie, gromadzenie, obróbka danych) – w zestawie | Tak |  |
|  | Zasilanie: napięcie 230 V, 50 Hz, moc nominalna max. 500W | Tak |  |
|  | Język oprogramowania polski i/lub angielski |  |  |
|  | Certyfikat bezpieczeństwa CE – wymagany | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty instalacji i uruchomienia | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy